NB-IOT无磁远传不锈钢水表技术参数要求

货物所有指标应符合以下国家或行业相关标准的最新版本:

GB/T 778 --2018  《饮用冷水水表和热水水表》

CECS 303-2011    《住宅远传抄表系统应用技术规程》

CJ226  --2008    《饮用水冷水水表安全规则》

JJG162 --2019    《冷水水表检定规程》

CJ/T224 --2012    《电子远传水表》

CMA/WM778--2010  《小口径饮用水冷水表表壳技术规范》

CJ/T535 --2018    《物联网水表》

一、结构性要求：

整表采用分体式结构，DN15-DN50即旋翼式冷水水表（湿式水表）DN80-DN200即垂直螺翼式冷水表（干式水表）和NB-IOT远传模块。可以在不停水、不破坏基表计量特性的前提下，可不停水实现对电子装置进行拆卸和维护，并不得影响机械表计量。当基表更换时，电子远传装置可以重复使用。

二、机械水表（基表）要求：

1、主要技术参数：

水表质量符合GB/T778.1-2018，2级要求，水表厂家必须具备相应的资质。

具备履行合同本项目经营所需水表的型式批准证书。

水表计量等级的流量参数要求如下：

| 序号 | 基表类型 | 公称直径DN(mm) | 常用流量 Q3(m³/h) | 量程比（R） Q3/Q1 | 分界流量/最小流量Q2/Q1 | 最小读数 m3 | 最大读数 m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 旋翼式冷水水表 | 15 | 2.5 | 100 | 1.6 | 0.0001 | 99999 |
| 2 | 旋翼式冷水水表 | 20 | 4.0 | 100 | 1.6 | 0.0001 | 99999 |
| 3 | 旋翼式冷水水表 | 25 | 6.3 | 100 | 1.6 | 0.0001 | 99999 |
| 4 | 旋翼式冷水水表 | 40 | 16 | 100 | 1.6 | 0.0001 | 99999 |
| 5 | 旋翼式冷水水表 | 50 | 25 | 100 | 1.6 | 0.0001 | 99999 |
| 6 | 垂直螺翼式冷水表 | 80 | 63 | 200 | 1.6 | 0.001 | 999999 |
| 7 | 垂直螺翼式冷水表 | 100 | 100 | 200 | 1.6 | 0.001 | 999999 |
| 8 | 垂直螺翼式冷水表 | 150 | 250 | 200 | 1.6 | 0.001 | 999999 |
| 9 | 垂直螺翼式冷水表 | 200 | 400 | 200 | 1.6 | 0.001 | 999999 |

2、相关特征：

  - 设备类型: NB-IOT分体式模块无线远传水表

  - 调制方式: NB-IOT网络(电信,移动,联通)

  - 水表口径：DN15-200

  - 水表壳体: DN15-50不锈钢，DN80-200球墨铸铁

  - 精度等级：口径DN15-DN50:Q3/Q1=100;口径DN80-200:Q3/Q1=200

  - 防护等级:IP68

  - 电磁环境等级: E1

  - 气候和机械环境条件的等级:O级

  - 电池使用期: ≥7年

  - 最大允许工作压力等级：MAP10。

  - 压力损失等级：△ p63

  - 温度等级：T30

  - 温度范围：工作温度0℃～55℃。

  - 计量特性：2级水表（准确度等级为2级）

  - 安装方式：水平安装

3、最大允许误差：

a、在从包括最小流量Q1在内到不包括分界流量Q2的低区中的最大允许误差为±5％；

b、在从包括分界流量Q2在内到包括过载流量Q4的高区中的最大允许误差为±2％。

4、主要工艺要求：

- 整体水表的制造材料的强度和耐用度应满足水表的特定使用要求，表壳材质采用不锈钢、球墨铸铁或更优材质,符合CMA/WM778《小口径饮用水冷水表表壳技术规范》及CJ266-2008《饮用水冷水水表安全规则》标准规定。

- 整体水表内所有接触水的零部件应采用通常认为是无毒、无污染、无生物活性的材料制造(应符合国家规定)。

- 整体水表的制造材料应能抵抗日照紫外线、风化、热老化情况，有适当的防护处理。

- DN15-50水表表面应采用钢化玻璃，整片承压玻璃厚度至少应达到6.0mm。

- DN80-200水表计数器采用防水雾的铜封真空方式。

- DN15-50水表的指示装置应采用透明窗保护，还可配备一个合适的表盖作为辅助保护，水表表盖可360度旋转及垂直翻开。

- DN15-50基础水表为旋翼式液封水表，若水表指示装置透明窗内侧有可能形成冷凝，水表应安装消除冷凝的装置。

- 基础水表内置的传感器在长时间使用情况下不得影响计量精度。

- 整体水表铜或不锈钢管接头，铜或不锈钢连接螺母，铜或不锈钢罩子，表玻璃等承压件的材料要求应符合CJ266-2008《饮用水冷水水表安全规则》标准规定。

- 整体水表整体防水应达IP68，满足长期浸水的要求。

- 整体水表的指示装置及说明性标志应符合GB／T 778.1—2018中有关指示装置类型的要求。

- DN15-50读数部分用液封的字轮显示计数值，指示装置为大字轮并有硅胶密封圈，字轮显示为5位黑色数字最小读数为1m3，保持读数清晰，表内部白底黑字，指针部分有框，校表用指针为红色大指针，指针长度达到边框，远传装置不能遮挡红色指针，水表的指示表盘必须能被摄像式全自动水表检定装置读取，四个红指针按顺序排列，无磁采集传感器指针位置应位于红指针首位不得有插序，表盘表面气泡小于3mm,水表罩上的器号打印数字清晰（根据我司提供编号打印），并在表盖上粘贴对应的条形码，外包装箱要有贴相对应水表器号（1-10顺序编号装箱），表盘中间位置上印有“南平水务”字样，表盘字轮显示计数上方印刷水表的器号与条形码，编号应与罩上的器号相同。

- 每一台DN80、DN100、DN150、DN200口径的垂直螺翼式冷水水表均需提供出厂检验报告。

三、NB-IOT远传模块要求：

- 无磁远传水表须使用NB-IoT网络上传至抄表平台，供应商应与南平市延平区通讯运营商签订技术服务合作协议，支持主流运营商（移动、联通、电信等）的网络通信并采用本地通信运营商的 NB-IoT 网络实现数据传输，并提供属地化日常通信运维服务。

- DN15-50无磁远传水表的无磁感应传感须采用线圈式传感技术，采集位置与0.0001指针同步，采集精度为1L用水量。DN80-100无磁远传水表的无磁感应传感须采用线圈式传感技术，采集位置与0.001指针同步，采集精度为10L用水量。DN150-200无磁远传水表的无磁感应传感须采用线圈式传感技术，采集位置与0.01指针同步，采集精度为100L用水量。

- DN15-200无磁远传水表应有防止脱磁干扰的结构设计，在传感器位置有可靠的防护措施。

- 无磁远传水表的机电转换误差不应超过±1个脉冲当量；远传水表的抄读准确率≥99.8%；一次抄读成功率≥99%，三天内抄读成功率应为100%，系统数据抄读总出错率≤0.1%。

- 无磁远传水表的采集频率、数据发送时间、数据发送频率等参数可在远传抄表系统平台发送指令进行设置，默认方式为1小时/次采集，1次/日上报，24条数据。

- 上传的水表数据信息至少应包含：水表识别码、采集时间、水表读数、电池电压和报警状态等信息。

- 支持主动触发上报、实时周期上报、日报、被动异常上报（供电异常、拆表异常、存储异常等）。

- 水表供电方式：采用锂电池供电，在默认的抄表方式下锂电池寿命必须不低于6年。

- 无磁远传水表的电磁环境等级达到E2级，即适应工业的电磁环境；

- 无磁远传水表的气候和机械环境条件的等级达到O级，即安装在室外的固定式水表。

- 无磁远传水表在断电的情况下，表内数据至少可保存十年，通电时，具有恢复数据的功能，保证表内数据准确无误。

- 应具有日历、计时、闰年自动转换功能，确保时间的准确性。

- 电子装置均应采用密封灌封工艺灌封，应具有防尘、防潮能力、防水能力，满足 IP68防护等级。

- 无磁远传水表指示装置应清晰可读，电子远传装置不得遮挡基表的计数器、红色指针、表号，不得对摄像式检测机台以及人工识别读数造成影响，要求能直接抄读水表读数。

- 模块外观上应清晰印有表具相应信息：水表类型、水表型号、生产厂家、防护等级、电池使用年限等信息。

- 流量资费：供应商提供不少于6年的免费流量资费。

四、抄表平台技术对接要求

制造商厂家免费提供的 NB-IOT 无线远传水表抄表平台，能根据采购招标公司现有营业收费系统软件，实现抄表数据的无障碍导入或与现有营收系统配套对接，投标单位提供配套软件承诺。投标厂家须选网络质量好、服务优的南平市延平区通讯运营商（电信、移动、联通）提供 NB-IOT 网络服务。

五、售后服务条款：

1.服务内容

1.1 安装指导：在水表安装过程中，如需要，可提供专业的安装指导。在甲方水表初次安装完成后，供货方须按照甲方要求安排技术人员前往现场复核铅封和水表信息等资料并提供给甲方，以便于甲方后期使用。

1.2 故障排查：当水表出现故障时，将及时响应，供货方派遣专业技术人员现场进行故障排查并做好用户的解释工作。

1.3 维修服务：对于故障水表，将在规定时间内尽快进行维修，确保恢复正常使用。维修过程中，将承诺使用符合国家质量标准的配件。

1.4远传水表规定每3个月供货方必须进行一次普查现场基表数据与远传数据是否一致并记录登记情况，有问题及时处理。

1.5服务期限：自水表初次安装完成验收之日起，供货方提供为期六年的免费售后服务。服务期满后，供货方继续提供终身有偿服务，具体费用届时协商确定。

2.技术支持

2.1 硬件故障

• 技术人员在接到通知后，2小时内准备好维修工具和备用零件，赶到现场。

• 到达现场后，首先对水表及周边环境进行检查，确定故障原因。

• 对于可现场修复的故障，如传感器损坏、线路松动等，立即进行维修，维修时间一般不超过 4 小时。

• 若故障较为严重，需要更换主要部件或返厂维修，技术人员应向甲方说明情况，并在 24 小时内提供临时解决方案，如安装备用水表或更换处理等。同时，将故障水表妥善包装后送回厂家维修，维修周期一般不超过 7 个工作日。

2.2 软件故障

• 技术人员远程连接水表系统，对软件进行诊断。

• 对于一般性软件问题，如数据传输中断、计量不准确等，通过远程调试和参数调整进行修复，修复时间一般不超过 2 小时。

• 对于复杂的软件故障，必要的情况下技术人员应在接到通知后，2小时内赶到现场进行处理，处理时间不超过 4 小时。

2.3 数据异常

• 数据分析人员对异常数据进行分析，确定数据异常的原因。

• 如果是由于水表故障导致的数据异常，按照硬件或软件故障处理流程进行处理。

3.服务反馈

3.1维修完成后，技术人员应向甲方详细说明故障原因和处理方法。

（五）质保期满后，供货方仍需提供终身有偿维修服务，并保证自最后一批产品交付之日起10年内以不高于本合同对应产品单价的价格供应备品备件。若供货方无法供应，应免费向甲方提供技术图纸并授权第三方生产，或按市场公允价格采购替代品供甲方使用。

（六）交付文件与验收：供货方应在交货时同时提供完整的产品质量合格证明、出厂检验报告、详尽的技术资料及安装指导手册。未能完整提供上述文件视为交付未完成，甲方有权拒绝验收，且质保期自文件补齐之日起计算。